其他需要说明的事项

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

  - 设计简况

- 本项目环境保护设施设计单位为云南人防建筑设计院有限公司。

- 玉溪市中山医院已落实了环评文件中关于环境保护设施投资的概算。

  - 施工简况

- 本项目环境保护设施施工单位为中国建筑一局（集团）有限公司。

- 玉溪市中山医院已落实了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

  - 验收过程简况

- 建设项目竣工时间：介入科：2024年4月30日，放疗科：2024年5月1日。

- 验收工作启动时间：2025年8月30日。

- 自主验收方式：验收报告委托浙江亿达检测技术有限公司编制。

- 验收监测报告表完成时间：2026年1月。

- 提出验收意见的方式和时间：邀请验收监测报告（表）编制单位、验收监测

- 单位、技术专家成立验收工作组，2026年1月15日。

- 验收意见的结论：同意通过竣工环境保护验收。

  - 公众反馈意见及处理情况

- 建设项目验收期间未收到过公众反馈意见或投诉。

2 其他环境保护措施的落实情况

- 2.1 制度措施落实情况

- （1）辐射安全许可证持证情况

- 建设单位于2025年2月10日重新申领了《辐射安全许可证》，证书编号：云环辐证[F0135]，有效期至2029年6月4日，种类和范围：使用Ⅱ类、Ⅲ类射线装置。

- （2）辐射安全与环境保护管理机构运行情况

- 医院已按照相关规定成立了放射防护管理领导小组，明确小组及相关科室的责任；放射防护管理领导小组有效运行。

- 防护用品和监测仪器配备情况

- 经现场核实，医院为本项目配备了相应的防护用品和监测仪器：

- ①1号加速器机房配备1台辐射巡测仪、5支个人剂量计和3台个人剂量报警仪。

- ②介入科配置1台环境辐射巡测仪。辐射工作人员配备个人防护用品：铅橡胶围裙、铅橡胶颈套、铅橡胶帽子各15套；铅防护眼镜、铅手套各2套；辅助防护设施：铅悬挂防护屏、铅防护吊帘、床侧防护帘各2件；为患者配备个人防护用品：铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾、铅橡胶颈套成人各2套。

- 人员配备及辐射安全与防护培训考核情况

- 医院为本项目15名辐射工作人员（放疗科5名辐射工作人员、介入科10名辐射工作人员），均已参加生态环境部组织的国家核技术利用辐射安全与防护培训并考核合格持证上岗；均已进行职业健康体检，体检结论为“可从事放射工作”、“可继续原放射工作”；均已进行个人剂量监测，建立并终生保存职业健康体检、个人剂量监测档案。

- 放射源及射线装置台账管理情况

- 医院应将相关资料进行分类归档妥善放置，分成以下八大类：“制度文件”、

- “环评资料”、“许可证资料”、“射线装置台账”、“监测和检查记录”、“个人剂量档案”、“培训档案”、“辐射应急资料”。

- （6）辐射安全管理制度执行情况

- 医院已制定《玉溪市中山医院辐射诊疗设备安全操作规程（试行）》、《玉溪市中山医院放射诊疗质量保证制度（试行）》、《玉溪市中山医院放射诊疗工作人员健康管理制度（试行）》、《玉溪市中山医院放射防护安全管理制度（试行）》、《玉溪市中山医院大型设备档案管理制度》、《玉溪市中山医院辐射工作人员个人剂量管理制度》、《玉溪市中山医院辐射工作人员培训制度》、《玉溪市中山医院放射治疗科直线加速器辐射事故应急预案》、《玉溪市中山医院放射治疗科制度汇编》等规章制度，各项管理制度、操作规程已张贴在工作场所墙上。

- （7）环境监测计划

- ①验收监测

- 委托有相关监测资质的监测单位对辐射工作场所的辐射防护设施进行全面的验收监测，做出辐射安全状况的评价。

- ②常规监测

- 每定期自行开展辐射监测（也可委托有资质的单位进行自行监测），制定各工作场所的定期监测制度，监测数据应存档备案。

- ③年度监测

- 每年委托有资质的单位对辐射工作场所进行辐射环境监测，年度监测报告应作为《安全和防护状况年度评估报告》的重要组成内容一并提交给发证机关。

- A、监测频度：每年常规监测1次。

- B、监测范围：放疗科、介入科各辐射工作场所防护门外及四侧屏蔽墙外30cm处、管孔穿墙处；辐射工作场所上方（楼上）距地100cm处；辐射工作场所地面下方（楼下）距楼下地面170cm处；周围需要关注的监督区。

- C、监测项目：X、γ辐射剂量率；

- D、监测记录清晰、准确、完整并纳入档案进行保存。